设备层

治疗参数

| 字段名 | 面板名称 | 建议取值/范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| wavelength_nm | 激光波长 | 532 / 577 / 659 | 三波长可选 |
| power_mw | 治疗功率 | 532nm：50–2000 mW； 577nm：50–1500 mW； 659nm：50–800 mW | 建议按波长联动限制 |
| duration_ms | 曝光时间 | 10–3000 ms | 单点模式连续范围 |
| spot_size_um | 光斑大小 | 50–1000 µm | 单点模式范围更大 |
| fundus_lens | 接触镜选择 | 常用 fundus lens 列表 | 会影响实际视网膜光斑大小 |

矩阵模式参数

| 字段名 | 面板名称 | 类型 | 建议取值/范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| duration_ms | 曝光时间 | enum | 10 / 20 / 30 ms | 矩阵模式常见为离散值 |
| spot_size_um | 光斑大小 | number | 100–500 µm | 矩阵模式范围较单点更窄 |
| shape | 矩阵形状 | enum | square / line / triangle / circle / quarter_circle / half_circle | 矩阵核心参数 |
| shape_param | 点数/几何参数 | struct | square: 每边 2–5 点； line: 线数/点数； triangle: 6 或 15 点； circle: 单环； quarter_circle / half_circle: 1 或 3 条弧 | 建议拆成 shape-specific 子参数 |
| spacing_x_spot | 光斑间距 | number / enum | 圆形：0–3 × spot diameter；其他图形：0.25–3 × spot diameter | 用相对光斑直径倍数表示最合适 |
| fundus_lens | 接触镜选择 | enum | 常用 fundus lens 列表 | 会影响实际视网膜光斑大小 |
| aiming_beam_level | 瞄准光亮度 | enum / int | 可调，档位数未公开 | 辅助瞄准 |
| rotation_deg | 图形旋转 | int | 按 15° 步进 | 适合图形摆位 |
| xy_offset | 微调 | struct | dx, dy | 用于图形位置微调，边界未公开 |

设置参数

| mode | 单点/矩阵选择 | single | 单点模式固定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| aiming_beam_level | 瞄准光亮度 | 可调，档位数未公开 | 辅助瞄准，不等于治疗功率 |

计算层

渲染层